|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к документации УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главный врач ГБУЗ ТО «ОСПК» |
| _______________ А.В. Гаврилей |
| "___"________ 2015 год |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| поставка фильтрующих элементов |
| № п/п | Сведения о товаре | Предложение участника размещения заказа |
|  | Наименование товара | Характеристики товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) | Кол-во товара | Наименование товара, страна происхождения | Характеристики товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) |
| 1 | Фильтровальные мембраны 0,22 мкм | Диаметр мембран – 293 мм. Форма мембран – диск. Уровень фильтрации: 0.2 мкм. Материал: - мембрана – изотопно вспененный Нейлон N66.- внутренний каркас – полиэфирная ткань. Максимально допустимый перепад давления – 5,5 бар. Должны выдерживать стерилизацию паром при температуре 125ºС. Титр снижения обсеменённости для мембран с удерживающей способностью 0,2 мкм– не менее 1023 Химически и биологически инертны. ( должны применяться при рН от 1 до 14 во всех обычных растворителях). Абсолютная удерживающая способность: 0.2 мкм; Предназначены для стерилизующей фильтрации инфузионных и парентеральных растворов, в том числе препаратов крови. Не должны содержать умягчителей, детергентов, ингибиторов клеточных культуральных сред. Должны легко смачиваться и хорошо сохранять форму. Единица измерения шт. | 50 |  |  |
| 2 | Фильтровальные мембраны 0,45 мкм | Диаметр мембран – 293 мм. Форма мембран – диск. Уровень фильтрации: 0.45 мкм. Материал: - мембрана – изотопно вспененный Нейлон N66.- внутренний каркас – полиэфирная ткань. Максимально допустимый перепад давления – 5,5 бар. Должны выдерживать стерилизацию паром при температуре 125ºС. Титр снижения обсеменённости для мембран с удерживающей способностью 0,45 мкм – не менее 1023 Химически и биологически инертны. ( должны применяться при рН от 1 до 14 во всех обычных растворителях). Абсолютная удерживающая способность: 0.45 мкм; Предназначены для стерилизующей фильтрации инфузионных и парентеральных растворов, в том числе препаратов крови Не должны содержать умягчителей, детергентов, ингибиторов клеточных культуральных сред. Должны легко смачиваться и хорошо сохранять форму. Единица измерения шт. | 25 |  |  |
| 3 | Фильтровальные мембраны 0,8 мкм | Диаметр мембран – 293 мм. Форма мембран – диск. Уровень фильтрации: 0,8 мкм. Материал: - мембрана – изотопно вспененный Нейлон N66.- внутренний каркас – полиэфирная ткань. Максимально допустимый перепад давления – 5,5 бар. Должны выдерживать стерилизацию паром при температуре 125ºС. Химически и биологически инертны. ( должны применяться при рН от 1 до 14 во всех обычных растворителях). Абсолютная удерживающая способность: 0,8 мкм; Предназначены для стерилизующей фильтрации инфузионных и парентеральных растворов, в том числе препаратов крови Не должны содержать умягчителей, детергентов, ингибиторов клеточных культуральных сред. Должны легко смачиваться и хорошо сохранять форму. Единица измерения шт. | 50 |  |  |
| 4 | Фильтроэлемент LIFEASSURE (PLA045B01BA) 0.45 мкм | Предназначен для финишной фильтрации и предфильтрации растворов в фармацевтической промышленности и биотехнологии; Изготовлен из однослойной складчатой мембраны, защищенной с обеих сторон полипропиленовыми подложками. Фильтроэлемент производится согласно сертификационной системе качества ISO 9001. Система качества должна гарантировать полное соответствие стандарту и высокое качество изделий. Фильтрующий материал -нейлоновая мембрана ( Flex N Нейлон66). Сердечник, корпус, концевые адаптеры, подложки – полипропилен. Материал уплотнения - силикон.Капсюли имеют вентильный и дренажные краны. Длина – 25 см (10 дюймов).Внешний диаметр патрона – 7,9 см. Тип адаптера – копьевидный наконечник, уплотнение 226, диаметр 56 мм. Площадь фильтрации – 1 м2 Рейтинг фильтрации – 0,45 мкм. Максимальный перепад давления – не более 5,5 бар при 25ºС. Максимальная рабочая температура - не менее 60°С. Стерилизация паром при 126°С – 30 минут. Рабочая температура – максимум 80°С. Производительность: поток воды при 20°С – 10 л/мин перепад 100 мбар. Все материалы фильтроэлемента должны соответствовать требованиям фармакопеи США к биологической безопасности по системе тестов класса VI для пластмасс при температуре до 121°С. Фильтроэлементы должны быть выпущены не ранее 2013 г. Фильтроэлементы должны быть обеспечены сертификатом качества фирмы-производителя, а также гигиеническим сертификатом Госсанэпиднадзора МЗ РФ. Единица измерения - шт. | 6 |  |  |
| 5 | Фильтропатроны ZETA PLUS Z08PA60LP | Для установки в фильтродержатель – 8ZPlP (производитель компания «3М»); Предназначен для осветляющей фильтрации белкового раствора (альбумина); Фильтропатрон глубинный на основе линзовидных ячеек. Высота – 195мм, диаметр – 200мм. Фильтрующий материал – целлюлоза, неорганические фильтрационные добавки с пропиткой катионитной смолой (не должен содержать асбест и стекловолокно) Материал уплотнительных колец – силикон. Максимальный перепад давления - 2,4 бар при 25°С. Максимальная рабочая температура - 82°С. Эффективная площадь фильтрации – 0,3 м2 на один патрон. Стерилизация в автоклаве при 121°С – 30 минут Стерилизация паром в линии при 121°С и давлении 1бар – 30 минут. Производительность одного патрона – 5 л/час. Рейтинг фильтрации 60LP – 0,6 мкм. Содержание пирогенных веществ в фильтрате после фильтра по данным LAL-теста составляет не более 0,12EU/мл Каждый патрон должен иметь этикетку с маркировкой, включающий номер партии материала, артикул патрона, марку патрона, окончание срока годности. Номер партии должен быть также нанесен на верхнем диске патрона методом клеймения. Образец каждой партии патронов должен проверяться по потоку плотности, уровню электропотенциала, количеству выделяющихся органических и неорганических веществ, пирогенности (содержание пирогенных веществ в фильтрате по данным LAL-теста составляет не более 0,12EU/мл). Каждый патрон должен иметь электропотенциал Фильтропатроны должны быть выпущены не ранее 2013г. Срок годности не менее 3 лет Сертификат качества завода производителя. Единица измерения - шт. | 6 |  |  |
| 6 | Фильтропатроны ZETA PLUS Z08PA90SP | Для установки в фильтродержатель – 8ZPlP (производитель компания «3М»); Предназначен для осветляющей фильтрации белкового раствора (альбумина); Фильтропатрон глубинный на основе линзовидных ячеек. Высота – 195мм, диаметр – 200мм. Фильтрующий материал – целлюлоза, неорганические фильтрационные добавки с пропиткой катионитной смолой (не должен содержать асбест и стекловолокно) Материал уплотнительных колец – силикон. Максимальный перепад давления - 2,4 бар при 25°С. Максимальная рабочая температура - 82°С. Эффективная площадь фильтрации – 0,3 м2 на один патрон. Стерилизация в автоклаве при 121°С – 30 минут Стерилизация паром в линии при 121°С и давлении 1бар – 30 минут. Производительность одного патрона – 5 л/час. Рейтинг фильтрации 90LP – 0,3 мкм. Содержание пирогенных веществ в фильтрате после фильтра по данным LAL-теста составляет не более 0,12EU/мл Каждый патрон должен иметь этикетку с маркировкой, включающий номер партии материала, артикул патрона, марку патрона, окончание срока годности. Номер партии должен быть также нанесен на верхнем диске патрона методом клеймения. Образец каждой партии патронов должен проверяться по потоку плотности, уровню электропотенциала, количеству выделяющихся органических и неорганических веществ, пирогенности (содержание пирогенных веществ в фильтрате по данным LAL-теста составляет не более 0,12EU/мл). Каждый патрон должен иметь электропотенциал Фильтропатроны должны быть выпущены не ранее 2013г. Сертификат качества завода производителя. Срок годности не менее 3 лет. Единица измерения - шт. | 30 |  |  |

Документация на фильтровальные мембраны

1.Сертификат качества завода изготовителя.

- Предприятие изготовитель должно иметь сертификат на соответствие стандартам:

- ISO 9001:2008,- BS EN ISO 9001:2000, - ISO 13485:2003

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение на материал для изготовления мембран (на соответствие стандартам Европейского союза)

4. Разрешение МЗ РФ на применение мембран на территории РФ

5.Наличие сертификатов соответствия дисковых фильтровальных мембран с микробиологическим рейтингом 0,2 мкм, 0,45 мкм, 0,8 мкм с подтверждением биологической безопасности

Документация на фильтрующие пластины и фильтропатроны

1.Сертификат качества завода производителя