# Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок

# УТВЕРЖДАЮ

# Главный врач ГБУЗ ТО «ОСПК»

_______________ Гаврилей А.В.

«___» ______________ 2016г.

м.п

Спецификация

Поставка устройства для запаивания пластиковых магистралей

| № п/п | Сведения о товаре | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование товара или эквивалент | Характеристика товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) | Количество товара | Наименование товара или эквивалент (в том числе страна происхождения) | Характеристики товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) |
| 1 | Устройство для запаивания пластиковых магистралей медицинское | Согласно Техническому заданию к спецификации. Ед. изм. – шт. | 1 |  |  |

Техническое задание

| № п/п | Описание требований | Наличие функции / описание параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования: |  |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной Службы по Надзору в Сфере Здравоохранения и Социального Развития | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта Российской Федерации или документы его заменяющие | Наличие |
| 2. | Технические характеристики: |  |
| 2.1. | Длина кабеля рукоятки, не менее | 2,3м |
| 2.2. | Масса рукоятки, не более | 320г |
| 2.3. | Размеры рукоятки, не более | 200мм x 35мм x 25мм |
| 2.4. | Масса генератора, не более | 2,1кг |
| 2.5. | Размеры генератора, не более | 232мм x 91мм x 91мм |
| 2.6. | Мощность высокочастотного генератора | 90Вт |
| 2.7. | Частота генератора | 40,68МГц |
| 2.8. | Напряжение питания | 100-230В |
| 2.9. | Потребляемая мощность | 400ВА |
| 2.10. | Условия окружающей среды | Температура использования от +4 до +35 град. С; температура хранения: - 20 до +70С; влажность при условии отсутствия конденсата от 10% до 90% |
| 3. | Комплектация: |  |
| 3.1. | Стационарный блок питания (генератор) | 1 штука |
| 3.2. | Количество запаивающих рукояток | 2 шт |
| 4. | Функциональные возможности: |  |
| 4.1. | Индикаторы спаивания на генераторе и рукоятках | Наличие |
| 4.2. | Индикатор перегрева | Наличие |
| 4.3. | Индикатор влажной магистрали и/или загрязнения запаивающих электродов | Наличие |
| 4.4. | Метод запаивания | Сварка пластика в электромагнитном поле высокой частоты, возникающим между запаивающими электродами |
| 4.5. | Возможность запаивания магистралей без отсоединения донора (пациента) | Наличие |
| 4.6. | Максимальное кол-во непрерывно проводимых запаиваний | Не менее 50 |
| 4.7. | Производительность, запаиваний в час | Не менее 800 |
| 4.8. | Длительность запаивания | От 0,4 с до 6 с в зависимости от типа магистрали |
| 4.9. | Автоматическое завершение запаивания | наличие |
| 4.10 | Съемный (в целях очистки) запаивающий электрод | наличие |